## Medidas patrón
TABLA XXXVII
PESO BOLSAS DE ARROZ (en gramo)
Bascula Universidad
| Vertical | Horizontal
INTENTOS | PESOS (en gramos) | PESOS (en gramos) | Peso de la bolsa: | 1,12 g
1 | 504.18 | 504.18
2 | 504.17 | 504.14
3 | 504.17 | 504.18 | Tener en cuenta ( Universidad ): | Se apagó el aire acondicionado para que no influyera
4 | 504.17 | 504.18 |  | La balanza es muy sensible, puede que factores externos afecten la medida
5 | 504.19 | 504.16 |  | Antes de usarla se realizó una limpieza
6 | 504.16 | 504.16 |  | Se taro el peso de la bolsa para no tenerlo en cuenta en las medidas
7 | 504.17 | 504.19 |  | Se probó una cabina corta aires para ver si las medidas daban más precisas
8 | 504.16 | 504.15
9 | 504.19 | 504.17
10 | 504.17 | 504.18
11 | 504.18 | 504.19 | Tener en cuenta ( LUCERNA SA ): | Aunque cerrando todas las puertas, ademas de limpiar la zona y asegurar
12 | 504.19 | 504.17 |  | la mesa, el espacio es muy grande, la bodega tiene muchos flujos de aire
13 | 504.18 | 504.17 |  | que ocasionan que la bascula reaccione y arroje valores un poco mas altos
14 | 504.18 | 504.17 |  | , por lo tanto, aunque la precision sea buena, la sensibilidad deja un margen.
15 | 504.17 | 504.18
16 | 504.17 | 504.17
17 | 504.18 | 504.18
18 | 504.17 | 504.17
19 | 504.18 | 504.16
20 | 504.17 | 504.18
MEDIA | 504.175 | 504.1715

## Estabilidad_X-R (Azúcar)
TABLA XXXVIII
TABLA DE ESTABILIDAD_X-R (Azúcar en gramo)
| Peso (gr) | [6 empty] | Limites para centramiento |  |  | Limites para dispersión
muestra | m1 | m2 | m3 | Promedio | Rango | LICx =499,930 | LCCx= 500,119 | LSCx=500,308 | LICr=000 | LCCr=0,185 | LSCr=0,476 | Patrón=500 | Sesgo X-Patrón | Std.m
1 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 0 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0
2 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 0 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0
3 | 504.22 | 504.23 | 504.21 | 504.22 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0.01
4 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 0 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0
5 | 504.21 | 504.22 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735
6 | 504.21 | 504.21 | 504.22 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735
7 | 504.23 | 504.22 | 504.23 | 504.2267 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2367 | 0.0057735
8 | 504.21 | 504.21 | 504.21 | 504.21 | 0 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.22 | 0
9 | 504.21 | 504.23 | 504.21 | 504.2167 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.011547
10 | 504.23 | 504.22 | 504.21 | 504.22 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0.01
11 | 504.23 | 504.22 | 504.22 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735
12 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 0 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0
13 | 504.21 | 504.22 | 504.23 | 504.22 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0.01
14 | 504.23 | 504.22 | 504.24 | 504.23 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.24 | 0.01
15 | 504.24 | 504.22 | 504.22 | 504.2267 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2367 | 0.011547 | [10 empty] | Fig. 37. Causas especiales
16 | 504.22 | 504.23 | 504.22 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735
17 | 504.22 | 504.22 | 504.21 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735
18 | 504.23 | 504.22 | 504.22 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735
19 | 504.23 | 504.22 | 504.23 | 504.2267 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2367 | 0.0057735 |  |  |  |  | Fig. 36. Graficos de control
20 | 504.23 | 504.21 | 504.23 | 504.2233 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.011547
21 | 504.22 | 504.23 | 504.22 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735
22 | 504.2 | 504.22 | 504.22 | 504.2133 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.011547
23 | 504.22 | 504.21 | 504.22 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735 |  | Como no se observan sospechas de variaciones asignables, podemos pensar que el sistema de medición es estable en la precisión.
24 | 504.21 | 504.22 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735
25 | 504.22 | 504.21 | 504.22 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735
26 | 504.22 | 504.23 | 504.22 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735
27 | 504.24 | 504.23 | 504.23 | 504.2333 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2433 | 0.0057735
28 | 504.22 | 504.23 | 504.21 | 504.22 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0.01 | el índice de estabilidad para el gráfico de centramiento.
29 | 504.21 | 504.21 | 504.22 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735
30 | 504.22 | 504.21 | 504.23 | 504.22 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0.01
31 | 504.22 | 504.21 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735
32 | 504.23 | 504.21 | 504.21 | 504.2167 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.011547 | [5 empty] | Indice de estabilidad
33 | 504.21 | 504.22 | 504.22 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735
34 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 0 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0
35 | 504.22 | 504.21 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735 |  | Fig. 38. Indice de estabilidad en la exactitud | [6 empty] | Fig. 39. Evaluación del indice de estabilidad en la exactitud
36 | 504.22 | 504.22 | 504.23 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735
37 | 504.22 | 504.21 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735 | Indice de estabilidad en la Exactitud
38 | 504.23 | 504.21 | 504.21 | 504.2167 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.011547 | [6 empty] | El sistema de medición tiene buena estabilidad en la exactitud
39 | 504.22 | 504.22 | 504.23 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735 | St = | 2 | * | 100 | 2% |  | El patrón de comportamiento de las medidas se mantiene
40 | 504.21 | 504.22 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735 |  | 100 |  |  |  |  | estable a travez del tiempo. El sistema de medición no está siendo
41 | 504.22 | 504.22 | 504.21 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735 | [6 empty] | afectado por variaciones asignables. El Indice de
42 | 504.21 | 504.21 | 504.23 | 504.2167 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.011547
43 | 504.23 | 504.23 | 504.23 | 504.23 | 0 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.24 | 0
44 | 504.22 | 504.21 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735
45 | 504.23 | 504.23 | 504.22 | 504.2267 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2367 | 0.0057735 | f. Calcule el índice de estabilidad para el gráfico de dispersión
46 | 504.23 | 504.22 | 504.22 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735 | g. ¿El sistema de medición tiene estabilidad en la precisión? ¿por qué?
47 | 504.21 | 504.23 | 504.22 | 504.22 | 0.02 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0.01
48 | 504.22 | 504.22 | 504.23 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735
49 | 504.22 | 504.22 | 504.23 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735 | Indice de estabilidad en la Precisión
50 | 504.21 | 504.22 | 504.22 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735
51 | 504.22 | 504.22 | 504.21 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735 | [5 empty] | Indice de estabilidad
52 | 504.21 | 504.22 | 504.22 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735
53 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 504.22 | 0 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.23 | 0
54 | 504.21 | 504.22 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735 | [8 empty] | Fig. 40. Evaluación del indice de estabilidad en la precisión
55 | 504.22 | 504.21 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735
56 | 504.22 | 504.23 | 504.23 | 504.2267 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2367 | 0.0057735 |  |  | Fig. 40. Indice de estabilidad en la precisión
57 | 504.21 | 504.22 | 504.22 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735 | [6 empty] | El sistema de medición tiene buena estabilidad en la precisión
58 | 504.23 | 504.22 | 504.22 | 504.2233 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2333 | 0.0057735 | [6 empty] | El patrón de comportamiento de las medidas se mantiene
59 | 504.21 | 504.22 | 504.21 | 504.2133 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2233 | 0.0057735 | St = | 0 | * | 100 | 0% |  | estable a travez del tiempo. El sistema de medición no está siendo
60 | 504.22 | 504.22 | 504.21 | 504.2167 | 0.01 | 504.2194 | 504.2194 | 504.2194 | 0 | 0.011 | 0 | 499.99 | 4.2267 | 0.0057735 |  | 100 |  |  |  |  | afectado por variaciones asignables. El Indice de
estabilidad St = 8% > 5%.
Prueba de Bondad de Ajuste a la Distribución Normal
[5 empty] | Planteamiento de hipótesis: prueba de bondad de ajuste a la distribución normal | [10 empty] | PRUEBA SI EL SISTEMA DE MEDICIÓN ES EXACTO, ES DECIR, EL PROMEDIO DE LAS MEDIDASS SON EXACTAMENTE IGUALES AL VALOR DE REFERENCIA O PATRÓN:
Ho: Los pesos de las bolsas de azúcar se ajustan a un comportamiento normal
vs
[5 empty] | Ha: Los pesos de las bolsas de azucar no se ajustan a un comportamiento normal | [10 empty] | PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS: |  |  | Sesgo = X - Patrón
Regla de decisión: Rechazo Ho si p-valor < α (para un nivel de confianza del 95%)
[5 empty] | Decisión: Como el P-valor = 0,005 > α = 0,05 No rechazo Ho | [10 empty] | Ho = sesgo = 0
[5 empty] | Conclusión: Con un nivel de confianza del 95%, asumimos no normalidad en los pesos | [10 empty] | Ha = sesgo ≠ 0
Regla de decisión : Rechazo Ho si P-Valor < α (Nivel de confianza del 95%).
[16 empty] | Decisión: | Como el P-Valor = 0.000 < α =0,05 |  |  | RECHAZO Ho
[16 empty] | Conclusión : | Rechazamos Ho, debido que existen las suficientes pruebas para afirmar que el sesgo es estadisticamente diferente de cero. Es decir, el Sistema de Medición No es Exacto, el promedio de las medidas obtenidas en el proceso de medición son distintas al valor del Patrón. | [6 empty] | Fig. 41. Prueba de hipotesis del sesgo
[17 empty] | Fig. 42. Intervalo de confianza para el sesgo |  |  |  |  | Fig. 43. Evaluación del intervalo del sesgo
En este caso, obtuvimos un sesgo positivo a ambos lados ("+" < SESGO > "+"), lo que representa que el patrón es menor a las medidas tomadas en el campo. Por otro lado, se declara que el sistema de medición No es Exacto y se encuentra repontando medidas por encima de lo que debe ser.
Fig. 35. Prueba de normalidad
Se puede evidenciar que hubieron factores de ruido que afectaron las mediciones
TABLA XXXVII
CALCULO LIMITES DE CONTROL GRAFICO_X-R
[5 empty] | Promedio | 504.2194 | 0.011
0.0076344
Cálculo de límites de Control para el gráfico X-R
Centramiento
Límite inferior de Control para centramiento = LICx = | [5 empty] | X - A2 * R = | 504.2194
Líneca central de control para centramiento = LCCx= | [5 empty] | X = | 504.2194
Límite superior de control para centramiento = LSCx= | [5 empty] | X + A2 * R = | 504.2194
Dispersión
Límite inferior de Control para dispersión = LICr = | [5 empty] | D3 *R = | 0
Líneca central de control para dispersión = LCCr = | [5 empty] | R = | 0.011
Límite superior de control para dispersión = LSCr = | [5 empty] | D4 * R = | 0
Factores | n | A2 | D3 | D4 | Patrón | d2
| 3 | 0 | 0 | 0 | 499.99 | 0
Información general para la toma de información en campo
Montaje de un experimento para probar estabilidad en el sistema de medición
Materiales
1. La pieza que siempre voy a medir
2. El instrumento que se desea evaluar
3. El Operador que siempre va a medir
4. Patrón de referencia
Procedimiento:
Un operario mide varias veces, la misma pieza, con el mismo instrumento, por un
periodo largo de tiempo.
Requerimientos:
1. Ubicación del instrumento en un sitio fijo
2. Evitar corrientes de aire que hagan variar la lectura del instrumento
3. La postura del operador debe ser cómoda y siempre la misma.
4. El agarre del instrumento debe ser el mismo siempre
5. El paralaje (ángulo) de lectura del instrumento siempre debe ser el mismo
6. La ubicación de la pieza, debe ser siempre de la misma forma.
7. Condiciones ambientales controladas, temperatura, humedad, etc.
8. Estandarizar el método de medida.
9. Medir la pieza siempre en la misma parte.
Infornación general para la toma de información en campo
Característica a evaluar |  |  |  |  | Peso
Pieza a medir |  |  |  |  | Bolsas de azúcar de 500 gr
Instrumento de medición |  |  |  |  | Balanza
Unidades de medida |  |  |  |  | Gramos
Operador |  |  |  |  | Juan Tascón
Intervalo de tiempo entre mediciones |  |  |  |  | 5 segundos
Número de mediciones cada vez |  |  |  |  | 3
Número total de muestras tomadas |  |  |  |  | 60

## R&R
| TABLA XXXIX. |  |  |  |  | Interpretación de los resultados del Anova
RECOLECCIÓN DE LOS PESOS PARA ESTUDIO R&R
OrdenCorrida | Partes | Operadores | Peso (g)
1 | P5 | Juan Tascon | 503.75
2 | P5 | Jose Valencia | 503.75
3 | P3 | Sofia Ledesma | 502.16
4 | P2 | Jose Valencia | 506.17
5 | P2 | Sofia Ledesma | 506.17
6 | P3 | Jose Valencia | 502.16
7 | P2 | Jose Valencia | 506.17
8 | P4 | Sofia Ledesma | 500.83
9 | P3 | Sofia Ledesma | 502.16
10 | P1 | Jose Valencia | 506.1
11 | P4 | Sofia Ledesma | 500.83
12 | P5 | Juan Tascon | 503.74 | [11 empty] | Se puede evidenciar que los operarios tuvieron una alta variacion muy similar.Además podemos observar que los operarios tienden a reportar medidas parecidas.
13 | P4 | Juan Tascon | 500.82 |  | Fig. 44. Prueba de Normalidad
Prueba de Bondad de Ajuste a la Distribución Normal
Planteamiento de hipótesis: prueba de bondad de ajuste a la distribución normal
Ho: Los pesos de las bolsas de azucar se ajustan a un comportamiento normal
vs
14 | P5 | Juan Tascon | 503.74 | Ha: Los pesos de las bolsas de azucar no se ajustan a un comportamiento normal
15 | P4 | Jose Valencia | 500.82 | Regla de decisión: Rechazo Ho si p-valor < α (para un nivel de confianza del 95%)
16 | P2 | Jose Valencia | 506.17 | Decisión: Como el P-valor (< 0,005) > α = 0,05 No rechazo Ho
17 | P3 | Jose Valencia | 502.16 | Conclusión: Con un nivel de confianza del 95%, asumimos no normalidad en los pesos
18 | P2 | Juan Tascon | 506.17
19 | P5 | Jose Valencia | 503.75
20 | P4 | Juan Tascon | 500.82 | Como se observa en el gráfico de rangos, el sistema de medición no es repetible
21 | P4 | Sofia Ledesma | 500.83 | Muy probablemente no tienen estandarizado el método de medida.
22 | P5 | Juan Tascon | 503.75 | Ninguno de los operarios obtuvieron rangos cercanos a 0
23 | P5 | Jose Valencia | 503.75 | lo indica que sus medidas fueron muy diferentes en cada una de las piezas medidas.
24 | P1 | Jose Valencia | 506.1
25 | P2 | Juan Tascon | 506.17
26 | P4 | Jose Valencia | 500.82 |  |  |  | Fig. 45. Resumen gráfico resultados ANOVA
27 | P1 | Sofia Ledesma | 506.1
28 | P1 | Juan Tascon | 506.1
29 | P1 | Sofia Ledesma | 506.1 |  | Se puede observar que el método está estandarizado, puesto que se observar la misma tendencia entre operadores. Los operarios tendieron a reportar medidas por debajo y por encima del valor del patrón. | [8 empty] | se observa que los tres operadores miden muy parecido las mismas piezas
30 | P3 | Jose Valencia | 502.16
31 | P2 | Sofia Ledesma | 506.17
32 | P1 | Jose Valencia | 506.1
33 | P2 | Juan Tascon | 506.17
34 | P5 | Sofia Ledesma | 503.75
35 | P5 | Jose Valencia | 503.74
36 | P1 | Juan Tascon | 506.1
37 | P3 | Juan Tascon | 502.16
38 | P1 | Juan Tascon | 506.1 |  |  |  | Evaluación de la Repetibilidad del sistema de medición
39 | P4 | Sofia Ledesma | 500.82
40 | P4 | Sofia Ledesma | 500.83
41 | P2 | Sofia Ledesma | 506.17 |  |  |  | Para evaluar la repetibilidad del sistema de medición, se compara la suma de cuadrados de repetibilidad (SS) con la suma de cuadrados por operadores, y con la suma de cuadrads pieza por operador.
42 | P4 | Jose Valencia | 500.82
43 | P5 | Juan Tascon | 503.74
44 | P3 | Sofia Ledesma | 502.16
45 | P3 | Jose Valencia | 502.16 |  |  |  |  | El sistema de medición es repetible si
46 | P5 | Sofia Ledesma | 503.74 |  |  |  |  | SSrepetibilidad< Ssoperador
47 | P1 | Sofia Ledesma | 506.1 |  |  |  |  | SS repetibilidad < Sspartexoperador
48 | P3 | Sofia Ledesma | 502.16
49 | P3 | Juan Tascon | 502.16 |  |  |  | SSrepetibilidad = | 0.001 | > | 0 | SSoperador
50 | P2 | Jose Valencia | 506.16 |  |  |  | SSrepetibilidad = | 0.001 | > | 0 | Sspartexoperador
51 | P5 | Sofia Ledesma | 503.74
52 | P3 | Juan Tascon | 502.16 |  |  |  | Como la SSrepetibilidad es > SSoperador y SSpartexoperador
53 | P1 | Jose Valencia | 506.1 |  |  |  | El sistema de medición no es repetible, tiene un error significativamente grande
54 | P2 | Juan Tascon | 506.17 |  |  |  | cuando el mismo operador mide la misma pieza, con el instrumento.
55 | P4 | Juan Tascon | 500.83 |  |  |  | Es posible que el operador no tiene un método estandarizado, lo cambia cada vez
56 | P2 | Jose Valencia | 506.16 |  |  |  | que mide, o puede ser que el instrumento está descalibrado.
57 | P3 | Juan Tascon | 502.16 | [10 empty] | Fig. 46. ANOVA factores de interacción
58 | P3 | Sofia Ledesma | 502.16
59 | P2 | Juan Tascon | 506.16
60 | P5 | Sofia Ledesma | 503.74
61 | P1 | Sofia Ledesma | 506.1
62 | P1 | Jose Valencia | 506.1
63 | P4 | Juan Tascon | 500.82
64 | P2 | Sofia Ledesma | 506.17
65 | P1 | Juan Tascon | 506.1
66 | P3 | Jose Valencia | 502.16
67 | P4 | Jose Valencia | 500.83
68 | P2 | Sofia Ledesma | 506.16 | [10 empty] | Análisis de porcentaje de contribución
69 | P1 | Sofia Ledesma | 506.1
70 | P4 | Juan Tascon | 500.82
71 | P5 | Jose Valencia | 503.74
72 | P4 | Jose Valencia | 500.82
73 | P1 | Juan Tascon | 506.1
74 | P5 | Sofia Ledesma | 503.74
75 | P3 | Juan Tascon | 502.16
Fig. 47. ANOVA factores de interacción
Como el % de contribución a la variación debido al sistema de medición
GR&R = 0,00% según el índice para evaluar el % de contribución, podemos afirmar
que este % de contribución es aceptable por que es mayor al 9%.
Fig. 48. ANOVA factores de interacción
Evaluación del Indice de precisión o tolerancia
[16 empty] | El Indice de precisión o tolerancia = | 1.15
El sistema de medición es aceptable para controlar el proceso y no debe corregirse.
El sistema de medición es confiable para realizar un diagnóstico del proceso de producción.
Fig. 49. ANOVA factores de interacción
Fig. 50. Evaluación del sistema de medición
Número de categorías distinguibles
El número de categorías distinguibles = 869 que según la interpretación de nc
la resolución del sistema de medición es adecuada, el instrumento de medición
si tiene la resolución para discriminar adecuadamente piezas similares.
Fig. 51. Interpretación número de categorias distingibles
Hipótesis por operador
Ho: µopa = µopb = µopc vs Ha: alguno de los µí es diferente donde i=1,2,3
Regla de decisión: Rechazo Ho si p-valor < α (95% de confianza)
Decisión: Como el p-valor x operador = 0,776 > α= 0,05 NO Rechazo Ho
Conclusión: Con un nivel de confianza del 95%, existe suficiente evidencia para afirmar que las medidas entre operadores son estadísiticamente Iguales. Por tanto, el sistema de medición es reproducible, muy posiblemente los operadores tienen estandarizado el método de medida entre ellos.
Hipótesis para la interacción Pieza por operador
Ho: µp1;opa = µp1;opb = µp1;opc........=µp10;opc vs Ha: alguno de los µíj es diferente donde i=1,2,3 j=1,2,...10
Regla de decisión: Rechazo Ho si p-valor < α (95% de confianza)
Decisión: Como el p-valor de piezaxoperador = 0,194 > α= 0,05 No Rechazo Ho
Conclusión: Con un nivel de confianza del 95%,podemos afirmar que no existe interacción entre piezaxoperador, lo que indica que en promedio las medidas tomadas por los diferentes operadores en las diferentes piezas fueron estadísticamente iguales. No hubo algún operador que tuviera dificultad o que midiera estadísticamente diferente alguna de las piezas con respecto a los otros compañeros.
Reproducibilidad